附表

广东省医用压缩气体雾化器专项监督抽检

不合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号 规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩式吸入器 | 深圳 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 中山大学附属第七医院(深圳) | NE-C28 | 序列号:201701034 | 喷雾速率 | YZB/辽0860-2010 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：重庆市医疗器械质量检验中心 |  |
| 2 | 压缩式雾化器 | 佛山 | 佛山市顺德区好生活电子科技有限公司 | 佛山市顺德区好生活电子科技有限公司 | TL-100 | 10001702070085 | 设备或设备部件的外部标记 | YZB/粤1545-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 医用空气压缩式雾化器 | 湛江 | 江苏远燕医疗设备有限公司 | 湛江市赤坎康健医疗器械店 | 408A | 17042425 | 设备或设备部件的外部标记 | YZB/苏1464-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 假冒产品 |
| 4 | 医用压缩式雾化器 | 江门 | 北京神鹿医疗器械有限公司 | 国药控股国大药房江门连锁有限公司东湖中心店 | SL-A-03 | 出厂编号：0185B0301001 | 异常工作状态下气体压力和管路 | 京械注准20172210812 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：中国食品药品检定研究院医疗器械检定所 |  |
| 5 | 压缩式雾化器 | 江门 | 中山市金康医疗科技有限公司 | 江门市仁智大药房双龙分店 | GC806 | 编号：00000456 批号：S015 | 压力范围 | YZB/粤1045-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 医用压缩雾化器 | 清远 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | 清远市洪达医疗设备经贸有限公司 | CN-200 | 161802944 | 气体流量 | YZB/粤2366-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |