附表

广东省一次性使用静脉输液针专项监督抽检

不合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用静脉输液针 | 广州 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 南方医科大学南方医院 | 0.8x28TWLB | 批171012 | 针管长度、连接座 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 一次性使用静脉输液针 | 云浮 | 江西锦胜医疗器械集团有限公司 | 郁南县中医院 | 0.45×13.5RWSB | 20170112 | 连接牢固度、连接座 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |