附表

广东省医疗器械专项监督抽检不合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光固化机 | 广州 | 贝思德迩医疗器材（广州）有限公司 | 贝思德迩医疗器材（广州）有限公司 | PM-LED04 | 18D17759-18D17809 | 设备或设备部件的外部标记 | 粤械注准20172551135 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 电动轮椅车 | 广州 | 广东大洋医疗科技有限公司 | 广州群昌医疗科技有限公司 | DY01111 | 20190715 | 最大速度、静态稳定性（纵向）、越障高度、设备和设备部件的外部标记 | 粤械注准20152560585；GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 全自动腕式电子血压计 | 广州 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | MT-5A | 2019030301 | 设备或设备部件的外部标记 | YZB/粤0317-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 电子体温计 | 广州 | 广州南雪医疗器械有限公司 | 广州南雪医疗器械有限公司 | NX-1008 | 20190325 | 设备或设备部件的外部标记 | 粤械注准20172201279 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 球囊扩张导管 | 广州 | 广州启骏生物科技有限公司 | 广州启骏生物科技有限公司 | 054180030 | 301906005 | 导管座 | 国械注准20183030550 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 鼻窦球囊导管 | 广州 | 广州启骏生物科技有限公司 | 广州启骏生物科技有限公司 | 0716-110 | 301904007 | 尺寸 | 粤械注准20182660722 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 医用内窥镜用冷光源 | 广州 | 广州市千牧电子有限公司 | 广州市千牧电子有限公司 | LEDQM-01 | QM19010025 | 输入功率 | 粤械注准20172220064 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 广州紫荆医院有限公司 | B型推拉式 | 20190306 | 外观 | 赣械注准20182660108；YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 9 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 广州市从化区太平镇中心卫生院 | B型推拉式 | 20190506 | 外观 | 赣械注准20182660108；YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 10 | 电动轮椅车 | 广州 | 美利驰医疗器械（苏州）有限公司 | 广州市福恒生医疗器械有限公司 | P108型 | 20171031 | 最大速度、设备和设备部件的外部标记 | 苏械注准20172561012；GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 红外线测温仪 | 广州 | 深圳市百乐富电子科技有限公司 | 广州紫荆医院有限公司 | IT-122 | BSC18D20B | 温度显示范围 | YZB/粤0251-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 一次性内窥镜穿刺器 | 深圳 | 联合微创医疗器械（深圳）有限公司 | 联合微创医疗器械（深圳）有限公司 | BTRDSB 12mmx100mm | V19022525 | 环氧乙烷残留量 | YZB/粤 2178-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 带线缝合针 | 深圳 | 宁波市成和显微器械厂 | 中国科学院大学深圳医院（光明） | 3-0 | 17122 | 规格与直径 | YY0166-2002 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 多参数监护仪 | 深圳 | 深圳多特医疗技术有限公司 | 深圳多特医疗技术有限公司 | iW10 | 180601001 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 粤械注准20152210309 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 超声胎儿监护仪 | 深圳 | 深圳京柏医疗设备有限公司 | 深圳京柏医疗设备有限公司 | JPD-300P | 8331300P00371 | 辐射发射、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 粤械注准20172231082 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 红外线电子体温计 | 深圳 | 深圳理思科技有限公司 | 深圳理思科技有限公司 | LX-26E | 2019011505084 | 最大允许误差的要求 | 粤械注准20182200582 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金免疫层析法) | 深圳 | 深圳市比特科技有限公司 | 深圳市比特科技有限公司 | HCG-Q-F11 | BGQ18A01 | 重复性 | 粤械注准20172400808 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：深圳市医疗器械检测中心 |  |
| 18 | 多导人体反射治疗系统 | 深圳 | 深圳市创信医疗设备有限公司 | 深圳市创信医疗设备有限公司 | SW-6110B | SWC1500320 | 设备或设备部件的外部标记 | 粤械注准20152260896 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 低频电子脉冲膀胱治疗仪 | 深圳 | 深圳市力合医疗器械有限公司 | 深圳市力合医疗器械有限公司 | LGT-1000B | 111800100 | 设备或设备部件的外部标记 | 粤械注准20182260007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 医用红外线体温计 | 深圳 | 深圳市普康医疗器械有限公司 | 深圳市普康医疗器械有限公司 | PC808 | 19300001 | 自动关机功能 | 粤械注准20172200445 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 多参数监护仪 | 深圳 | 深圳市威浩康医疗器械有限公司 | 深圳市威浩康医疗器械有限公司 | Angel-6000C | WA0306JD0001 | 辐射发射、静电放电抗扰度 | 粤械注准20162210760 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 妊高征普查监测系统 | 珠海 | 珠海军卫有限公司 | 珠海军卫有限公司 | MPJW-9000A | 20170011 | 外观与结构、软件功能（病历管理功能）、基本功能（血压参数、心率参数、标准周阻、还原全血粘度、体表面积）、设备或设备部件的外部标记、输入功率 | 粤械注准20152211434 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法) | 韶关 | 南通伊仕生物技术股份有限公司 | 广东爱心大药房连锁有限公司 | 笔Ⅰ型 | 1902010103 | 液体移行速度、最低检出量、重复性 | 苏械注准20152400182 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江苏省医疗器械检验所 |  |
| 24 | 电子体温计 | 河源 | 东莞市好康电子科技有限公司 | 惠州市良健医药有限公司第十九分店 | HK-908 | 908AI2100000442 | 设备或设备部件的外部标记 | 粤械注准20182200302 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 红外体温计 | 惠州 | 深圳市优瑞恩科技有限公司 | 惠州市百姓缘医药有限公司 | UFR106 | FH50030064 | 温度量测范围；提示功能 | 粤械注准20162201205 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 梅州 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 广东省平远县人民医院 | 中号 | 190127 | 外观 | 豫械注准20152660015；YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：河南省医疗器械检验所 |  |
| 27 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕尾 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 汕尾市人民医院 | B型推拉式 | 20190506 | 外观 | 赣械注准20182660108；YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 28 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕尾 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院城东分院 | B型推拉式 | 20190106 | 外观 | 赣械注准20182660108；YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 29 | 定制式活动义齿 | 汕尾 | 汕尾市健达义齿有限公司 | 汕尾市健达义齿有限公司 | 钴铬支架可摘局部义齿 | 191009001 | 连接体和卡环 | 粤械注准20172630909 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 医用红外体温计 | 东莞 | 东莞市振海电子科技有限公司 | 东莞市振海电子科技有限公司 | HTD8208C | 19545Q0045 | 最大允许误差；提示功能 | 粤械注准20142200161 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 一次性使用无菌胸腔穿刺包 | 东莞 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 东莞市桥头医院 | 16# | 191007-1 | 外观、结构和尺寸；穿刺力 | 国械注准20173660234 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 一次性使用皮肤缝合器 | 东莞 | 鸿图医疗器材（东莞）有限公司 | 鸿图医疗器材（东莞）有限公司 | SW648型 | 180802005 | 硬度要求 | 粤械注准20182650664 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 鼻氧管 | 中山 | 中山市泰诺医疗器械有限公司 | 中山市泰诺医疗器械有限公司 | 成人型 | 20190408 | 尺寸 | 粤械注准20172561289 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(胶体金法) | 中山 | 中山市天洋电子生物传感器有限公司 | 中山市天洋电子生物传感器有限公司 | 50人份/盒 | 20181014 | 外观和性状、灵敏度、重复性 | 粤械注准20152400990 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 光固化机 | 佛山 | 佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司 | 佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司 | LY-B200 | 190410001 | 设备或设备部件的外部标记 | 粤械注准20162551393 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | LED光固化机 | 佛山 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | DB686 | J2A-0001 | 设备或设备部件的外部标记 | YZB/粤0520-2011《LED光固化机》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 37 | 电动轮椅车 | 佛山 | 广东大洋医疗科技股份有限公司 | 广东大洋医疗科技股份有限公司 | DY01110 | DY：101463834 | 设备或设备部件的外部标记 | 粤械注准20152560585；GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 佛山 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 佛山市三水区乐平欣华医院 | B型推拉式 | 20190506 | 外观 | 赣械注准20182660108；YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 39 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 阳江 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 | B型推拉式 | 20180706 | 外观 | 赣械注准20182660108；YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 40 | 一次性使用真空采血管 | 湛江 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 湛江市第二人民医院 | 8ml | 181009 | 公称液体容量 | 鲁械注准20152410415；YY 0314-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 41 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | 湛江 | 湛江市汇通药业有限公司 | 湛江市汇通药业有限公司 | 1人份/盒 | 319032 | 尺寸与外观 | 粤械注准20172400191 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 42 | 连发式痔疮套扎吻合器 | 江门 | 广州中达福瑞医疗科技有限公司 | 广州中达福瑞医疗科技有限公司 | ZDFR-TZQ-02 | 20190102 | 胶圈 | 粤械注准20172660282 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 43 | 医用灌注泵 | 江门 | 江门市硕通医疗器械科技有限公司 | 江门市硕通医疗器械科技有限公司 | ST-APM | ST-APM191017097 | 连续漏电流及患者辅助电流 | 粤械注准20172540667 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 44 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 茂名 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 茂名市电白区妇幼保健院 | 中号 | 190704 | 外观 | 豫械注准20152660015；YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：河南省医疗器械检验所 |  |
| 45 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 茂名 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 光面型 | 91005C1 | 针孔 | 粤械注准20152660305 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 46 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 茂名 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 光面型 | 91113A1 | 针孔 | 粤械注准20152660305 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 47 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 清远 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心 | B型推拉式 | 2190106 | 外观 | 赣械注准20182660108；YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 48 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 清远 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 清远市清城区龙塘镇卫生院 | B型推拉式 | 20190306 | 外观 | 赣械注准20182660108；YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 49 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 肇庆 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 四会万隆医院 | B型推拉式 | 20190106 | 外观 | 赣械注准20182660108；YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 50 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 肇庆 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 肇庆市第二人民医院 | B型推拉式 | 20190306 | 外观 | 赣械注准20182660108；YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 51 | 红外额温快筛仪 | 肇庆 | 深圳市特思高电子有限公司 | 广宁县人民医院 | HT-F03A | 161200021 A | 设备或设备部件的外部标记 | YZB/粤 1538-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 52 | 压缩式雾化器 | 潮州 | 潮州顺兴发医疗科技有限公司 | 潮州顺兴发医疗科技有限公司 | AH-N101 | KGF190R16101 | 设备或设备部件的外部标记 | 粤械注准20162210452 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 53 | 电子体温计 | 潮州 | 东莞市好康电子科技有限公司 | 广东百优连锁医药物流有限公司 | HK-908 | 908AI2100002475 | 设备或设备部件的外部标记 | 粤械注准20182200302 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 54 | 电子体温计 | 潮州 | 东莞市好康电子科技有限公司 | 饶平县老百姓药业连锁有限公司枫溪分店 | HK-908 | 201711006 | 设备或设备部件的外部标记 | GB/T21416-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 55 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 云浮 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 云浮市人民医院 | B型推拉式 | 20190306 | 外观 | 赣械注准20182660108；YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 56 | 定制式活动义齿 | 云浮 | 罗定市嘉旺义齿有限责任公司 | 罗定市嘉旺义齿有限责任公司 | 钴铬支架可摘局部义齿 | 2019年5月10日 | 连接体和卡环 | 粤械注准20172631114 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |