附件

广东省医疗器械监督抽检产品检验结果详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号 规格 | 产品编号/批号/生产日期 | 检验依据 | 检验机构 | 检验结果 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中频治疗仪 | 广州市 | 广东中润智造医疗设备有限公司 | 广东中润智造医疗设备有限公司 | ZR-zp105a | 105a20210501-0001 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20202090956 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 2 | 低频治疗仪 | 广州市 | 广州奥方美容设备有限公司 | 广州奥方美容设备有限公司 | OF-2602A | 2020年6月15日 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20202090335 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 3 | 低中频治疗仪 | 广州市 | 广州奥科维电子有限公司 | 广州奥科维电子有限公司 | AK-2000-VI | 200904547 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20182090938 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 4 | 超声中频治疗仪 | 广州市 | 广州丰得利实业公司 | 广州丰得利实业公司 | HZ-CS30 | HZXS3021041901001 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20182260121 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 5 | 低频电子脉冲治疗仪 | 广州市 | 广州龙之杰科技有限公司 | 广州龙之杰科技有限公司 | LGT-2300S | 2300S001800449 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20182260161 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 6 | 低频脉冲治疗仪 | 广州市 | 广州民盛医疗科技有限公司 | 广州民盛医疗科技有限公司 | WHX-2101 | MS-20200415-100 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20202090179 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 7 | 低频电子脉冲治疗仪 | 广州市 | 广州三瑞医疗器械有限公司 | 广州三瑞医疗器械有限公司 | SRL800A | P0411-01000-M6G001 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20172261146 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 8 | 低频电疗仪 | 广州市 | 广州市凡科医疗设备有限公司 | 广州市凡科医疗设备有限公司 | FC-ZT01 | 序列号：K00463 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20202091976 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 9 | 中频综合治疗仪 | 广州市 | 广州市健崎电子科技有限公司 | 广州市健崎电子科技有限公司 | JQ-885 | 08680695085 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20162261256 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 10 | 中频治疗仪 | 广州市 | 广州市康德电子科技发展有限公司 | 广州市康德电子科技发展有限公司 | CSD-747 | 32095885 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20142090279 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 11 | 中频脉冲治疗仪 | 广州市 | 广州市康烛医疗器械有限公司 | 广州市康烛医疗器械有限公司 | KZ-Ⅲ | KZⅢ20210629001 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20192090511 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 12 | 低中频多功能治疗仪 | 广州市 | 广州市科鹏电子有限公司 | 广州市科鹏电子有限公司 | KP200209 | B2105250068100 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20162090035 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 13 | 低中频多功能治疗仪 | 广州市 | 广州市科鹏电子有限公司 | 广州市科鹏电子有限公司 | KP200310 | D2105250068684 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20162090036 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 连续漏电流及患者辅助电流、连接-概述 |  |
| 14 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 广州市 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | QX2001-AI | 02049611 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20172261724 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 15 | 中频治疗仪 | 广州市 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | QX2001-AⅡ | 02003393 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20192091262 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 16 | 低频脉冲治疗仪 | 广州市 | 广州市如本生物科技有限公司 | 广州市如本生物科技有限公司 | RB-ZT-01 | F202006230113 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20202090234 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 17 | 中频电子脉冲治疗仪 | 广州市 | 广州市睿盛医疗器械有限公司 | 广州市睿盛医疗器械有限公司 | RS15A | D02B006355 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20172262049 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 18 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 广州市 | 广州市五合医疗器械有限公司 | 广州市五合医疗器械有限公司 | WH-18型 | 1202106150001 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20172260930 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 19 | 低频脉冲治疗仪 | 广州市 | 广州市新博电子科技有限公司 | 广州市新博电子科技有限公司 | P.T.S-Ⅱ | 10043020 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20172261645 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 20 | 神经肌肉刺激器 | 广州市 | 广州雪利昂生物科技有限公司 | 广州雪利昂生物科技有限公司 | HLO-DC100A | 312007230066DA1V | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20192090531 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 21 | 电脑中频治疗仪 | 广州市 | 广州源康鑫实业有限公司 | 广州源康鑫实业有限公司 | YKX-Y70 | 21031002YKXY702553 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20172261883 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 22 | 低频理疗仪 | 广州市 | 浙江韵康医疗科技有限公司 | 广州康林医疗用品有限公司珠江医院分店 | YK/JZ138D | DP004 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、浙械注准20162260176 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 23 | 低频电子脉冲治疗仪 | 深圳市 | 深圳德佳智联科技有限公司 | 深圳德佳智联科技有限公司 | MMK218i | CN6K218i11982 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20172260530 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 24 | 低频脉冲治疗仪 | 深圳市 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 | JPD-2000S | 87312000S20003 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20162261224 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 25 | 低频电子脉冲治疗仪 | 深圳市 | 深圳攀高医疗电子有限公司 | 深圳攀高医疗电子有限公司 | FB-9403A | SW-2103111058 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20192090808 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 26 | 低频颈椎治疗仪 | 深圳市 | 深圳攀高医疗电子有限公司 | 深圳攀高医疗电子有限公司 | PG-2601B8 | SW-2101153816 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20192090638 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 27 | 低频治疗仪 | 深圳市 | 深圳瑞博恩电子科技有限公司 | 深圳瑞博恩电子科技有限公司 | REN-006 | 20201130623 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20192090269 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 28 | 低频治疗仪 | 深圳市 | 深圳市百士康医疗设备有限公司 | 深圳市百士康医疗设备有限公司 | KM-2500T | 20210207069 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20202091793 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 29 | 低频电子脉冲治疗仪 | 深圳市 | 深圳市贝莱斯电子科技有限公司 | 深圳市贝莱斯电子科技有限公司 | HZ-10036A | HZ 2021032003 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20192091015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 30 | 低中频脉冲治疗仪 | 深圳市 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | HYS-3200 | M20120004-001-0 4 9 7 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20152090193 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 31 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳市 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | HYS-339 | M21030001-001-0641 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20152260194 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 32 | 低中频治疗仪 | 深圳市 | 深圳市健得龙医疗电子有限公司 | 深圳市健得龙医疗电子有限公司 | KTR-401 | SW-1903088856 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20172262013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 33 | 低中频腰椎治疗仪 | 深圳市 | 深圳市健得龙医疗电子有限公司 | 深圳市健得龙医疗电子有限公司 | KTR-301 | SN-2107077451 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20172262014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 34 | 中频治疗仪 | 深圳市 | 深圳市健怡康医疗器械科技有限公司 | 深圳市健怡康医疗器械科技有限公司 | JCE-518 | JCE-518202007310017 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20202090682 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 35 | 低频电子脉冲治疗仪 | 深圳市 | 深圳市康美生科技有限公司 | 深圳市康美生科技有限公司 | KM518 | LOT51820210604006 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20172261070 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 36 | 低频电子脉冲膀胱治疗仪 | 深圳市 | 深圳市力合医疗器械有限公司 | 深圳市力合医疗器械有限公司 | LGT-1000B | 111800051 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20182260007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 37 | 低频治疗仪 | 深圳市 | 深圳市攀高电子有限公司 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司福昌苑健康药房 | PG-2602A | SN-1512014146 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、YZB/粤 0019-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 38 | 低频治疗仪 | 深圳市 | 深圳市攀高电子有限公司 | 深圳市攀高电子有限公司 | PG-2602C | SN-2101092666 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20162260518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 39 | 低频神经和肌肉刺激仪 | 深圳市 | 深圳市是源医学科技有限公司 | 深圳市是源医学科技有限公司 | SYE02 | P0330003080001 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20142090287 | 原检：广东省医疗器械质量监督检验所；复检：深圳市医疗器械检测中心 | 不符合 | 链接-概述 |  |
| 40 | 低频治疗仪 | 深圳市 | 深圳市兴汇科技有限公司 | 深圳市兴汇科技有限公司 | SV-LF201 | LF20L1010025 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20162090449 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 41 | 中低频治疗仪 | 深圳市 | 深圳市兴汇科技有限公司 | 深圳市兴汇科技有限公司 | SV-ML401 | ML-2018100033 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20182260279 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 42 | 低频电子脉冲治疗仪 | 深圳市 | 深圳市中微泽电子有限公司 | 深圳市中微泽电子有限公司 | LC4000 | 510U7791917 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20182260063 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 43 | 神经肌肉刺激器 | 深圳市 | 深圳原位医疗设备有限公司 | 深圳原位医疗设备有限公司 | T-200 | T22108003033 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20182090762 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 44 | 低频脉冲电治疗仪 | 珠海市 | 珠海市康迈医疗器械有限公司 | 珠海市康迈医疗器械有限公司 | KM-1000C | DP20210308009 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20182260291 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 45 | 低频电子脉冲治疗仪 | 珠海市 | 珠海市普菲特医疗科技有限公司 | 珠海市普菲特医疗科技有限公司 | PF500 | F612021 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20182260452 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 46 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 汕头市 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 汕头市潮阳区棉北嘉康医疗器械专卖店 | HYS-339 | M20060007-001-0 4 0 3 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20152090194 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 47 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 韶关市 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 韶关市武江区陆陆健医疗器械有限公司 | HYS-339 | M20060007-001-0 3 6 0 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20152090194 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 48 | 调频脉冲治疗仪 | 汕尾市 | 广州市中尼医疗器械实业有限公司 | 海丰县海城健康之佳医疗器械经营部 | ZN-333 | 合格证产品序列号：19110334 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20172261765 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 49 | 低频治疗器 | 中山市 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 广东柯尼兹医疗器械有限公司 | HV-F128 | 20191000354UF | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、辽械注准20162260122 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 50 | 中低频治疗仪 | 佛山市 | 佛山市南海东田洋实业有限公司 | 佛山市南海东田洋实业有限公司 | T-1 | T2009 QC0101031 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20202090796 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 51 | 低频神经肌肉治疗仪 | 佛山市 | 佛山市杉山大唐医疗科技有限公司 | 佛山市杉山大唐医疗科技有限公司 | BioStim ble | C2011190327 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20182260716 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 52 | 低频电子脉冲治疗仪 | 佛山市 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | iTENS | 2021年05月10日 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20182260744 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 53 | 低频电子脉冲治疗仪 | 佛山市 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | WM-01 | C1113550 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20162261293 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 54 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 佛山市 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 佛山市中之林医药有限公司 | HYS-339 | M19060006-001-0425 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20152260194 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 55 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 阳江市 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 阳江市江城区康亿医疗器械店 | HYS-339 | M20060007-001-0837 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20152090194 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 56 | 低频治疗器 | 江门市 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 国药控股大药房江门连锁有限公司东湖中心店 | HV-F128 | 序列号：20190900200UF | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、YZB/辽 0055-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 57 | 低频颈椎治疗仪 | 茂名市 | 深圳攀高医疗电子有限公司 | 茂名市参宝医药有限公司 | PG-2601B19 | 2103134216 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、粤械注准20192090638 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 58 | 电脑中频治疗仪 | 云浮市 | 北京金豪商贸有限公司 | 云浮市云城区同源医疗器械商店 | J18A1 | 0120180629186705 | YY 0607-2007、GB 9706.1-2007、京械注准20172260732 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |